ANNEX 12.A

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº1, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - LECTOR/CONTADOR AUTOMÀTIC DE COLÒNIES I ZONES D’INHIBICIÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Interscience SCAN 3000 AI o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equip per a laboratori que realitzi recompte automàtic de colònies en plaques de Petri i lectura de zones d’inhibició; imatge en alta definició i funcionament intuïtiu |  |  |  |
| Resolució d’imatge: almenys 5 megapíxels amb sistema d’il·luminació difosa que minimitzi reflexos i ombres, assegurant una imatge clara i repetible |  |  |  |
| Rang de plaques compatibles, rodones de diàmetre entre 55 mm i 90 mm |  |  |  |
| Recompte de colònies automàtic mitjançant algoritmes d’intel·ligència artificial |  |  |  |
| Capacitat per detectar colònies de diferents mides, formes i colors. |  |  |  |
| Velocitat de recompte elevada, adequada per a fluxos de treball de laboratori |  |  |  |
| Detecció de colònies de mida petita (≤ 0,05 mm o equivalent). |  |  |  |
| Precisió de recompte mínima del 98 %. |  |  |  |
| Detecció automàtica de discos d’antibiòtics, peni-cilindres, pous i discos de paper |  |  |  |
| Mesura automàtica de diàmetres de zones d’inhibició |  |  |  |
| Compatibilitat amb protocols normalitzats com EUCAST, CLSI, CA-SFM o equivalents |  |  |  |
| Opcions de configuració i interpretació personalitzables per l’usuari |  |  |  |
| Software específic inclòs, amb interfície gràfica intuïtiva. Inclosa la instal·lació, configuració i prova en PC aportat per ATL |  |  |  |
| Possibilitat de correcció manual dels resultats automàtics, amb registre de canvis. |  |  |  |
| Emmagatzematge d’imatges i resultats associats a cada mostra |  |  |  |
| Traçabilitat completa de les anàlisis (usuari, data, hora i paràmetres). |  |  |  |
| Exportació de dades i imatges en formats estàndard (CSV, PDF, JPEG/PNG, Excel o equivalents). |  |  |  |
| Possibilitat d’integració bidireccional amb sistemes LIMS |  |  |  |
| Alimentació elèctrica a 230 V, 50 Hz |  |  |  |
| Inclou instal·lació i posada en servei per part de l’adjudicatari |  |  |  |

| - SISTEMA D’ETIQUETATGE DE PLAQUES PETRI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Interscience dataLink o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema per imprimir etiquetes, assegurant la identificació i traçabilitat de les mostres durant tot el procés microbiològic |  |  |  |
| Prestacions mínimes: |  |  |  |
| - Formats d’etiqueta: Mida mínima 50 × 10 mm; possibilitat d’impressió de text alfanumèric, codis de barres i datamatrix. |  |  |  |
| - Personalització: Configuració de contingut de l’etiqueta amb, com a mínim: número de mostra, codi d’operari, data i hora de sembra, tipus de medi, volum i mètode de sembra. |  |  |  |
| - Integració en fluxos de treball: Compatibilitat amb equips automàtics de sembra o recompte (p. ex. spiral platers, lectors de colònies o sistemes integrats) i possibilitat de funcionament manual o semiautomàtic. |  |  |  |
| - Connexió i traçabilitat: Exportació de dades a LIMS o formats estàndard (CSV, Excel, etc.); |  |  |  |
| Inclou: |  |  |  |
| - 10 rotllos de 2500 etiquetes per a impressora |  |  |  |
| - 10 rotllos pel·lícula de transferència tèrmica per a la impressora. |  |  |  |

| - RAMPA DE FILTRACIÓ 6 POSICIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: FR6X100MC CHMLab o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de posicions: 6 |  |  |  |
| Capacitat de cada embut: 100 ml |  |  |  |
| Diàmetre del filtre de membrana compatible: 47/50 mm |  |  |  |
| Material principal: Acer inoxidable AISI 316 |  |  |  |
| Juntes: Viton® |  |  |  |
| Components inclosos: Tapa, embut, base, suport de filtre, abraçadora i grifo d'acer inoxidable; junta plana de Viton®, segell de tapa de Viton® |  |  |  |
| Temperatura d’esterilització a l’autoclau (màx. 134 °C) |  |  |  |
| Connector de sortida: 10 mm. |  |  |  |

| - BOMBA DE TRANSFERÈNCIA DE LÍQUIDS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Sartorius e.jet Microstar o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicacions: Filtració de mostres líquides en control de qualitat microbiològic. |  |  |  |
| Compatibilitat amb col·lectors: 1, 3 i 6 posicions |  |  |  |
| Connexions ràpides: Sistema de connexió ràpida per a una instal·lació senzilla |  |  |  |
| Vacuum màxim: 400 mbar |  |  |  |
| Pressió de funcionament: 1 bar |  |  |  |
| Dimensions màximes (Ample x Profunditat x Alçada): 120 x 170 x 190 mm. |  |  |  |
| Pes máxim 1,43 kg. |  |  |  |
| Material de les parts en contacte amb el medi: PTFE, ETFE, Polipropilè, EPDM, PSU, POM |  |  |  |
| Autoaspirant i funcionament en sec sense danyar-se. |  |  |  |
| Permetre la transferència simultània del líquid filtrat a residus durant la filtració al buit. |  |  |  |

| - BOMBA PERISTÀLTICA PER A DISPENSACIÓ DE LÍQUIDS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: interscience Flexi Pump o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equip de laboratori per a dispensar volums precisos de líquids en diferents recipients, amb velocitat ajustable i funcionament intuïtiu |  |  |  |
| Sistema de bomba peristàltica que garanteixi que el líquid només entri en contacte amb el tub, evitant contaminacions i facilitant la neteja. |  |  |  |
| Prestacions mínimes: |  |  |  |
| Rang de cabal: de 1,5 a 1,25 l/min |  |  |  |
| Rang de volum per dosi: des de 50 μL fins a un mínim de 6,5 L |  |  |  |
| Precisió de dispensació: màxim ±2% segons volum i mode. |  |  |  |
| Velocitat de rotació: ajustable en un mínim de 10 a 550 rpm. |  |  |  |
| Possibilitat de funcionament continu, per dosis i multidosi. |  |  |  |
| Opció de calibratge automàtic o manual |  |  |  |
| Memòria per a múltiples programes configurables |  |  |  |
| Materials resistents a la corrosió (ex. acer inoxidable o equivalent). |  |  |  |
| Compatibilitat amb diversos diàmetres de tubs flexibles d’ús alimentari o de laboratori |  |  |  |

| - BOMBA DE BUIT PER FILTRACIÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Millipore WP6122050 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba de buit elèctrica, d’ús exclusiu o preferent per a aplicacions químiques i de laboratori. |  |  |  |
| Dissenyada per a poder treballar amb vapors àcids i ambients corrosius |  |  |  |
| Funcionament sense oli (oli-free), per minimitzar el manteniment i evitar contaminacions |  |  |  |
| Prestacions tècniques mínimes: |  |  |  |
| Adequada per a treball continuen tasques de filtració |  |  |  |
| Tensió d’alimentació: 220-240V |  |  |  |
| Freqüència: 50Hz. |  |  |  |
| Tipus de buit: buit sec (diafragma o tecnologia equivalent |  |  |  |
| Buit màxim: 813 mbar |  |  |  |
| Cabal mínim: ≥ 10-20L/min (adequat per a filtracions de laboratori). |  |  |  |
| Funcionament estable amb manifolds de filtració de fins a 12 posicions |  |  |  |

| - AUTOCLAU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: J.P Selecta S.A. 4001757 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions: 70x38x38 (alçada, amplada, fondària) o equivalent |  |  |  |
| Autoclau elèctric per esterilització |  |  |  |
| Capacitat 20 litres. |  |  |  |
| Dipòsit i tapa en acer inoxidable. De fàcil obertura. |  |  |  |
| Element calefactor en acer inoxidable, resistent a la corrosió i a l’alta temperatura. |  |  |  |
| Purgat atmosfèric automàtic. |  |  |  |
| Tancament simple i segur, amb dispositiu de seguretat de l’obertura de la tapa. |  |  |  |
| Interruptor general de posada en servei. |  |  |  |
| Consum de 2500w |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.B

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº2, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - BANY TERMOSTÀTIC DIGITAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: SELECTA PRECISDIG 6001222 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Microprocessador amb pantalla LCD |  |  |  |
| Regulació electrònica i lectura digital de temperatura i temps. |  |  |  |
| Temperatura regulable des de T ambient +5ºC fins a 200ºC |  |  |  |
| Estabilitat ±0,5ºC, homogeneïtat ±2,5ºC |  |  |  |
| Seguretat segons norma DIN 12877 |  |  |  |
| Termostat de sobretemperatura, protecció per falta de líquid. Ajustament del limitador de temperatura, rearme manual |  |  |  |
| Temperatura i temps programables. |  |  |  |
| Carcassa i cubeta interior d’acer inoxidable AISI 304. |  |  |  |
| Elements calefactors d’Incoloy. |  |  |  |
| Aixeta de desguàs. |  |  |  |

| - BANY DE SORRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: J.P Selecta S.A. 6000709 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions: 21x32x35 (alçada, amplada, fondària) o equivalent |  |  |  |
| Temperatura regulable sobre placa fins 400ºC |  |  |  |
| Regulació electrònica de l’energia de calefacció (0-100%). |  |  |  |
| Placa calefactora d’acer indeformable |  |  |  |
| Cubeta del bany d’acer inoxidable que permeti la seva retirada per a la neteja. |  |  |  |
| Consum de 2800w |  |  |  |

| - AGITADOR MAGNÈTIC PER MESURADOR PER SOBRETAULA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH LYW854 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocitat regulable: de 100 a 2500 r.p.m. |  |  |  |
| Mida: 30 x 152 x 164 mm |  |  |  |

| - AGITADOR MAGNÈTIC AMB CALEFACCIÓ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 3 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: JP Selecta, Agimatic-ED o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocitat regulable: de 60 a 1500 r.p.m. |  |  |  |
| Precisió de temperatura: ±2 °C |  |  |  |
| Rang de temperatura: de 50 °C fins a 350 °C |  |  |  |
| Regulació electrònica digital de la velocitat i la temperatura. |  |  |  |
| Pantalla digital amb indicador de paràmetres de velocitat o temperatura |  |  |  |
| Botons per a selecció, augment i disminució de valors |  |  |  |
| Termòstat de seguretat amb indicador lluminós. |  |  |  |
| Plataforma superior recoberta d'acer inoxidable AISI 304 |  |  |  |
| Disposa d’un aro de seguretat contra vessaments |  |  |  |
| Motor sense manteniment |  |  |  |
| Consum energia 550 W, tensió d’alimentació: 115-230 V, 50/60 Hz |  |  |  |

| - AGITADOR MAGNÈTIC AMB CALEFACCIÓ I SONDA EXTERNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Selecta Agimatic-Rev-TFT-C amb sonda externa PT100 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocitat regulable: de 100 a 1600 r.p.m. |  |  |  |
| Volum màxim 1L. |  |  |  |
| Rang de temperatura: de 30 °C fins a 350 °C |  |  |  |
| Resolució display 1ºC |  |  |  |
| Mida: 145 x 190 x 260 |  |  |  |

| - FLOCULADOR DIGITAL DE 6 POSICIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: J.P Selecta S.A. 3000822 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions: 52x99x23 cm (alçada, amplada, fondària) o equivalent |  |  |  |
| Equip d’agitació amb 6 posicions que permeti treballar amb vasos de fins a 1000 mL de forma alta o 2000 mL de forma baixa |  |  |  |
| Regulació electrònica digital de l’agitació des de 15 a 200 r.p.m |  |  |  |
| Temps de funcionament regulable de 1 a 999 minuts. |  |  |  |
| Varetes agitadores en forma de pala fixes d’acer inoxidable, fàcilment regulables en alçada |  |  |  |
| Potència d’il·luminació de 50 w o equivalent |  |  |  |
| Indicador digital de la velocitat i el temps en minuts. |  |  |  |
| Polsador selector de paràmetres de velocitat o temps de funcionament |  |  |  |
| Polsador per augmentar/disminuir paràmetres |  |  |  |
| Polsador funcionament/aturada. |  |  |  |
| Consum de 170 w. |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.C

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº3, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - FRIGORÍFIC DE LABORATORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 3 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Liebherr SRFvh 4001 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura: de +3º a +16ºC |  |  |  |
| Sistema refrigerant: dinàmic |  |  |  |
| Indicador digital de temperatura en el exterior. |  |  |  |
| Capacitat útil total: 298 l |  |  |  |
| Nivell de potència acústica: 49 dB(A). |  |  |  |
| Sistema refrigerant dinàmic, amb circulació d’aire. |  |  |  |
| Consum energètic anual màxim: 172 kWh/any |  |  |  |
| Alimentació: 220-240 V, 50Hz |  |  |  |
| Color: blanc |  |  |  |
| Material de parets laterals i porta: acer |  |  |  |
| Número d’estants: 6, 5 d’alçada regulable, com a mínim. |  |  |  |
| Dimensions exteriors (aproximades): 188,4x59,7x65,4 cm |  |  |  |
| Estabilitat de temperatura segons mètode d’assaig EN 60068-3. |  |  |  |
| Refrigerant: R 600a |  |  |  |
| Tancament amb clau |  |  |  |
| Sistema de connectivitat integrat, tipus SmartModule o equivalent. |  |  |  |

| - FRIGORÍFIC – CONGELADOR DE LABORATORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Liebherr SCRFvh 4032 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura: de +3º a +16ºC |  |  |  |
| Sistema refrigerant: dinàmic |  |  |  |
| Indicador digital de temperatura en el exterior. |  |  |  |
| Volum net de refrigeració: 206 Litres |  |  |  |
| Volum net de congelació: 58 Litres |  |  |  |
| Tecnologia de fred: No frost |  |  |  |
| Nivell de potència acústica: 48 dB(A). |  |  |  |
| Consum energètic anual màxim: 459 kWh/any |  |  |  |
| Alimentació: 220-240 V, 50-60 Hz |  |  |  |
| Color: blanc |  |  |  |
| Material de parets laterals i porta: acer |  |  |  |
| Número de prestatges a la nevera: 5 |  |  |  |
| Número de prestatges al congelador: 3 |  |  |  |
| Dimensions exteriors (aproximades): 204,4 x 59,7 x 65,4 cm (alçada/amplada/profunditat). |  |  |  |
| Equip que compleix la norma DIN 13277. |  |  |  |
| Refrigerant: R 600a |  |  |  |
| Sistema de connectivitat integrat, tipus SmartModule o equivalent. |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.D

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº4, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - TERMOBALANÇA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca: OHAUS MB120-EU o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servei: assaigs d’humitat, determinació de sòlids |  |  |  |
| Capacitat màxima: 120 g |  |  |  |
| Mostra mínima: 0,5 g |  |  |  |
| Diàmetre del plat: 90 mm |  |  |  |
| Lectura mínima d’humitat: 1 mg/0,01% |  |  |  |
| Rang d’humitat: 0% - 100%. |  |  |  |
| Pantalla tàctil en color |  |  |  |
| Escalfador: làmpada halògena |  |  |  |
| Comunicació: USB, RS232. Host de USB |  |  |  |
| Coberta de protecció en ús |  |  |  |
| Base metàl·lica |  |  |  |
| Suport del plat en acer inoxidable |  |  |  |
| Inclòs kit de calibratge de temperatura |  |  |  |
| Inclòs 50 ut de plats de mostres |  |  |  |

| - BALANÇA ANALÍTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: OHAUS Explorer EX124/AD o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitat màxima 120 grams |  |  |  |
| Llegibilitat 0,1mg |  |  |  |
| Pantalla tàctil en color |  |  |  |
| Dimensions del plat: 90mm |  |  |  |
| Repetibilitat, típica 0,0001 g |  |  |  |
| Linealitat: ±0,0002 g |  |  |  |
| Estructura del plat: acer inoxidable |  |  |  |
| Calibratge intern automàtic |  |  |  |
| Pantalla de protecció i porta |  |  |  |
| Alimentació: adaptador CA inclòs, per connexió a 230 V |  |  |  |
| Interface RS232, port USB |  |  |  |

| - BALANÇA GRANETÀRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Nahita Blue o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitat màxima 2000 grams |  |  |  |
| Precisió: ± 0,2 grams |  |  |  |
| Llegibilitat 0,1grams |  |  |  |
| Dimensions del plat 143x192 mm o equivalent. |  |  |  |
| Alimentació 110-220VAC, 50/60 Hz |  |  |  |

| - TAMISADOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Cisa. BA200N COMPACT o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions: 400x310x130 mm o equivalent. |  |  |  |
| Tamisadora electromagnètica. |  |  |  |
| Pes màxim de 3 KG de mostra. |  |  |  |
| Rang de tamisat 20µm a 125 mm |  |  |  |
| 3000/3600 vibracions per minut. |  |  |  |
| Temps d’assaig de 1 a 99 minuts. |  |  |  |
| Cicle de treball: mode continu o discontinu (amb intervals de 10 segons). |  |  |  |
| Consum de 450w |  |  |  |

| - JOC DE TAMISOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca: CISA o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servei: assaigs de granulometria |  |  |  |
| Tipus: malla metàl·lica d’acer inoxidable AISI 316 |  |  |  |
| Diàmetre: 200 mm |  |  |  |
| Altura: 50 mm |  |  |  |
| Normativa: ISO 3310/1 |  |  |  |
| Apilables |  |  |  |
| Número de tamisos: 16 + tapa + fons de recollida |  |  |  |
| Passos de malla: |  |  |  |
| - 0,25 mm |  |  |  |
| - 0,30 mm |  |  |  |
| - 0,355 mm |  |  |  |
| - 0,50 mm |  |  |  |
| - 0,60 mm |  |  |  |
| - 0,71 mm |  |  |  |
| - 0,90 mm |  |  |  |
| - 1,18 mm |  |  |  |
| - 1,40 mm |  |  |  |
| - 1,60 mm |  |  |  |
| - 2,00 mm |  |  |  |
| - 2,50 mm |  |  |  |
| - 3,15 mm |  |  |  |
| - 3,55 mm |  |  |  |
| - 4,00 mm |  |  |  |
| - 4,50 mm |  |  |  |
| - Tapa diàmetre 200mm |  |  |  |
| - Fons de recollida diàmetre 200 mm |  |  |  |
| Cada tamís ha de disposar del seu certificat de conformitat d’acord a la norma ISO 3310/1, amb el seu número de sèrie. |  |  |  |

| - JOC DE TAMISOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca: CISA o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diàmetre: 100 mm ø |  |  |  |
| Alçada: 40 mm H |  |  |  |
| Material de la malla metàl·lica: Acer inoxidable AISI-304 / AISI-316 |  |  |  |
| Tamisos apilables |  |  |  |
| Número de tamisos: 9 + tapa + fons de recollida |  |  |  |
| Cada tamís ha de disposar de certificat de calibratge sota la norma ISO 3310. |  |  |  |
| Identificació individual a cada tamís gravat amb làser per assegurar la traçabilitat. |  |  |  |
| Passos de llum: |  |  |  |
| - 2,000 mm |  |  |  |
| - 1,700 mm |  |  |  |
| - 1,400 mm |  |  |  |
| - 1,180 mm |  |  |  |
| - 1,000 mm |  |  |  |
| - 0,850 mm |  |  |  |
| - 0,710 mm |  |  |  |
| - 0,500 mm |  |  |  |
| - 0,425 mm |  |  |  |
| - Tapa per tamisos de 100mm ø i 40 mm H |  |  |  |
| - Fons per tamisos de 100mm ø i 40 mm H. |  |  |  |
| Els tamisos s’han de subministrar amb les juntes de goma corresponents que facilitin la seva col·locació |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.E

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº5, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - CABINA DE FLUX LAMINAR VERTICAL DE SOBRETAULA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Cruma 870FL o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions: 800x600x1178mm o equivalent. |  |  |  |
| Sistema de filtració d’una sola etapa. Amb Prefiltre G4 i un filtre HEPA H14, amb una eficiència mínima del 99,995% per a partícules de 0,3 μm. |  |  |  |
| Velocitat mitjana del flux d'aire en la façana de mínim 0,35 m/s. |  |  |  |
| Flux totalment vertical unidireccional. |  |  |  |
| Amb làmpada germicida UV de 15 W inclosa (activació manual). |  |  |  |
| Superfície de treball de vidre temperat, amb safata de retenció de vessaments. |  |  |  |
| Tensions compatibles: 220–240 V, 50–60 Hz |  |  |  |

| - CABINA DE FILTRACIÓ DE GASOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Cruma 990 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions: 100x600x1037mm o equivalent. |  |  |  |
| Sistema de filtració d’una sola etapa. Amb Prefiltre G4 i un filtre per àcids inorgànics (àcid nítric, àcid clorhídric..) |  |  |  |
| Velocitat mitjana del flux d'aire en la façana de mínim 0,50 m/s. |  |  |  |
| Sistema d’alarma per porta oberta |  |  |  |
| Sistema d’alarma per flux insuficient |  |  |  |
| Superfície de treball de vidre temperat, amb safata de retenció de vessaments. |  |  |  |
| Tensions compatibles: 220–240 V, 50–60 Hz |  |  |  |

| - CABINA DE FILTRACIÓ DE GASOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: CRUMA 990GS equipada amb filtre KD001CRAM o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parts metàl·liques: marc de base, paret posterior i capçal – Acer galvanitzat de 1,2mm revestit amb resina antiàcida de polímer en pols termoendurida a 200ºC. |  |  |  |
| Panells laterals i portes – Polimetracrilat de metil transparent (transmissió lluminosa del 93%) de 6mm de gruix |  |  |  |
| Circuit electrònic amb pantalla LCD gran format – Nivells de seguretat: nivell 1 usuari i nivell 2 avançat. |  |  |  |
| Anemòmetre digital – Sonda electrònica de control continu de la velocitat de l’aire a la façana |  |  |  |
| Fotocèl·lula porta oberta – Dispositiu electrònic amb alarma de porta oberta |  |  |  |
| Sistema electrònic de control i reposició de filtres – Els filtres incorporen un xip amb connexió USB que identifica el tipus de filtre instal·lat i la data d’expiració |  |  |  |
| Il·luminació expulsat – Tub LED d’alta intensitat lumínica i baix consum 15w/1100lux |  |  |  |
| Sonda de presa de mostra de l’aire – Per la detecció del nivell de saturació del/s filtre/s |  |  |  |
| Alarma de 60h – Cronòmetre compta-hores norma francesa NF X 15-211:2009 |  |  |  |
| Cronòmetre digital amb avís sonor – Per al control i avís de treballs realitzats a la cabina o laboratori |  |  |  |
| Rellotge i calendari – Visualització de data i hora |  |  |  |
| Superfície de treball 1 – Safata de retenció d’abocaments (2-10 litres) amb superfície de treball de vidre temperat de color blanc. |  |  |  |
| Prefiltre G4 – Manta prefiltrant de biofibres sintètiques de classe G4 (norma EN-799) per a la retenció de la pols atmosfèrica. |  |  |  |
| Orificis passa murs (2) – Accessos a la paret posterior per a la introducció de cables i/0 serveis. |  |  |  |
| Garantia – 10 anys. |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.F

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº6, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - ARMARI DE SEGURETAT PER A PRODUCTES CORROSIUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: Asecos SL.196.120.MV o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions exteriors aproximades: 1197 x 603 x 1965 mm |  |  |  |
| Productes a emmagatzemar: majoritàriament mostres de clorur fèrric, hipoclorit sòdic, hidròxid sòdic. |  |  |  |
| Conducte de ventilació superior de 75 mm de diàmetre, apte per connexió a ventilació forçada. |  |  |  |
| Obertura inferior per a ventilació |  |  |  |
| Número de portes: 2 batents |  |  |  |
| Paret central vertical. |  |  |  |
| Inclou 8 calaixos extraïbles, amb cubeta de plàstic desmuntable. |  |  |  |
| Color del cos: gris clar mate |  |  |  |
| Color portes: gris clar mate |  |  |  |
| Material: acer |  |  |  |
| Compliment DIN EN 16121/16122, Certificat GS |  |  |  |

| - ARMARI DE LABORATORI VENTILAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: CRUMA 2010 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions exteriors aproximades: 800 x 500 x 1845 mm |  |  |  |
| Productes a emmagatzemar: reactius i patrons de laboratori. |  |  |  |
| Estanteries: 4 |  |  |  |
| Sistema de ventilació forçada i filtració integrat. |  |  |  |
| Inclou prefiltre G4 i filtre per àcids inorgànics (àcid nítric, àcid clorhídric..), tipus BE |  |  |  |
| Obertura inferior per a ventilació. |  |  |  |
| Alimentació: 230V, 50Hz |  |  |  |
| Pantalla LCD. Indicació de velocitat d’aspiració, tipus de filtre, hores de treball, caducitat. Rellotge i calendari. |  |  |  |
| Alarmes de temps de vida del filtre. |  |  |  |
| Il·luminació LED. |  |  |  |
| Número de portes: 2 batents, de vidre. |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.G

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº7, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - DIGESTOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: SNRG d’ANALYTICHEM o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equip de digestió per bloc de grafit amb una inserció compatible amb tubs de 50 ml |  |  |  |
| Capacitat mínima de 24 tubs de 50 ml en una sola inserció |  |  |  |
| Compatibilitat amb tubs de polipropilè, Tefló i vidre borosilicat de 50 mL |  |  |  |
| Rang de temperatura mínim: ambient fins a 180–200 °C (o superior si ho requereix el mètode). |  |  |  |
| Estabilitat i homogeneïtat de temperatura: ±2 °C o millor. |  |  |  |
| Control digital mitjançant pantalla tàctil amb lectura contínua de temperatura del bloc. |  |  |  |
| Possibilitat de connexió amb sonda externa (sensor). |  |  |  |
| Limitador de temperatura intern, detecció d’errors, i alarmes visibles a pantalla. |  |  |  |
| 1 Rack compatibles per a tubs de 50 ml amb 24 posicions |  |  |  |
| Sensor extern compatible amb el digestor per mesurar la temperatura real del contingut del tub amb suport específic per tubs de 50 mL. |  |  |  |
| Inclou tubs de 50 ml d’alta puresa per adients per anàlisi ICP-MS, certificats com material volumètric tipus A, amb tancament de seguretat evitant contaminació i pèrdua de mostra durant la digestió (500 unitats) |  |  |  |
| Inclou sistema de filtració que ha de permetre filtrar mostres digerides en tubs de 50 mL d'una manera ràpida i amb mínim risc de contaminació, de les següents característiques: |  |  |  |
| - Col·lector de 12 posicions de tubs de 50 ml |  |  |  |
| - Construcció en materials resistents a àcids i dissolvents. |  |  |  |
| - Compatibles amb filtres de tefló Hidroxílic d’alta puresa de 0.45µm |  |  |  |
| - Inclou filtres de tefló Hidroxílic d’alta puresa de 0.45µm ( 500 unitats) |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.H

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº8, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - MULTIMESURADOR DE SOBRETAULA DE 2 CANALS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH 440D o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Multimesurador de sobretaula de dos canals, per a mesura de pH, oxigen dissolt, conductivitat, TDS, resistivitat, salinitat. |  |  |  |
| Inclou suport per a elèctrodes tipus HQ440D.98.00012 o equivalent. |  |  |  |
| Rang de mesura de la conductivitat: 0,01µS/cm – 200mS/cm. |  |  |  |
| Compatibilitat amb tubs de polipropilè, Tefló i vidre borosilicat de 50 mL |  |  |  |
| Resolució de la conductivitat: Cinc dígits amb dos dígits després de la coma decimal. |  |  |  |
| Exactitud de la Conductivitat: ±0,5% dins del rang d’1µS/cm – 200mS/cm. |  |  |  |
| Exactitud de la temperatura: ±0,3ºC. |  |  |  |
| Exactitud de pH: ±0,002 pH |  |  |  |
| Grau de protecció IP de la carcassa: IP54 |  |  |  |
| Capacitat d’emmagatzematge resultats interna: 500 resultats |  |  |  |
| Mesura de pH: 0 - 14 pH |  |  |  |
| Resolució de pH: Pot seleccionar-se entre 0,001 i 0,1 pH |  |  |  |
| Mesura de resistivitat: 2,5Ωcm – 49MΩcm |  |  |  |
| Rang de mesura de la temperatura: -10ºC – 110ºC |  |  |  |
| Resolució de la temperatura. 0,1ºC |  |  |  |
| Rang de mesura de salinitat: 0 - 42 (ppt)(‰) |  |  |  |
| Resolució de la salinitat: 0,01ppt |  |  |  |
| Rang de mesura de TDS: 0,0 – 50,0 mg/L |  |  |  |
| Rang de mesura mV: -1500 – 1500 mV |  |  |  |
| Resolució mV: 0,1 mV |  |  |  |
| Rang de mesura OD: 0,1 – 20,0 mg/L (ppm) 1-200% saturació. |  |  |  |

| - ELÈCTRODE DE CONDUCTIVITAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Elèctrode de conductivitat de grafit de 4 pols, marca HACH CDC401 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exactitud Conductivitat: ±0,5% de l’interval |  |  |  |
| Salinitat: ±0,1, ±1 dígit |  |  |  |
| TDS: ±0,5% ±1 dígit |  |  |  |
| Exactitud de la temperatura: ±0,3ºC. |  |  |  |
| Longitud de cable: 1 m |  |  |  |
| Rang de mesura de la conductivitat: 0,01µS/cm a 200mS/cm. |  |  |  |
| Rang de mesura de la temperatura: -10ºC – 110ºC |  |  |  |
| Material del sensor: Noryl |  |  |  |
| Tipus d’elèctrode: Grafit amb 4 pols, k= 0,40 cm-1 |  |  |  |

| - ELÈCTRODE DE PH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Elèctrode de pH, marca HACH PHC101 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exactitud: ±0,02 de pH |  |  |  |
| Exactitud de la temperatura: ±0,3ºC. |  |  |  |
| Longitud de cable: 1 m |  |  |  |
| Paràmetre: pH |  |  |  |
| Rang de mesura: 2- 14 pH |  |  |  |
| Rang de temperatura: 0ºC – 50ºC |  |  |  |
| Resolució: 0,001/ 0,01/ 0,1 |  |  |  |
| Material del sensor: Epoxi |  |  |  |
| Tipus d’elèctrode: No emplenable/ gel |  |  |  |

| - TERBOLÍMETRE DE TAULA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 4 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH tu 5200 ISO o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Terbolímetre de taula, amb llum làser de classe 2 |  |  |  |
| Lectura feix a 90º, lectura perimetral a 360º |  |  |  |
| Llum segons ISO 7027, de 830 a 890 nm |  |  |  |
| Rang de mesura: 0 a 1000 NTU |  |  |  |
| Exactitud: ±2% més 0,01 NTU com a màxim |  |  |  |
| Resolució: 0,001 NTU com a mínim |  |  |  |
| Repetibilitat per a lectures <40NTU: igual o superior al 1% de la lectura |  |  |  |
| Llum difusa: <0,01 NTU |  |  |  |
| Calibratge: seleccionable, fins a 5 punts com a mínim |  |  |  |
| Patrons de calibratge inclosos |  |  |  |
| Inclou vial de verificació de 1 NTU segellat i certificat, tipus Stablcal de HACH amb RFID, referència LZZ003 o equivalent |  |  |  |
| Vials de mostra per mesura inclosos: 2 unitats com a mínim |  |  |  |
| Conformitat CE |  |  |  |
| Alimentació elèctrica: 230V o 12V amb transformador inclòs al subministrament |  |  |  |
| Connectivitat de dades: port USB i Ethernet |  |  |  |

| - MULTIMETRE PORTÀTIL DE 2 CANALS AMB SONDES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 5 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH HQ2200 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paràmetres: pH i conductivitat |  |  |  |
| Compensació de temperatura: Compensació automàtica de la temperatura per pH |  |  |  |
| Grau de protecció IP de la carcassa: IP67 |  |  |  |
| Mode de lectura en “polsar per llegir”, “interval” o “continu”. |  |  |  |
| Connexió USB per emmagatzematge de dades o connexió a PC per a exportació. |  |  |  |
| Pantalla amb retroil·luminació |  |  |  |
| Interface amb idioma espanyol |  |  |  |
| Elèctrode de conductivitat de grafit de 4 pols, marca Hach CDC401 o equivalent |  |  |  |
| Exactitud Conductivitat: ± 0,5% de l'interval |  |  |  |
| Salinitat: ± 0,1, ± 1 dígit |  |  |  |
| TDS: ± 0,5% ± 1 dígit |  |  |  |
| Exactitud de la temperatura: ± 0,3 ° C |  |  |  |
| Longitud de cable: 1 m |  |  |  |
| Rang de mesura de Conductivitat: de 0,01 μS / cm a 200 mS / cm |  |  |  |
| Material del sensor: Noryl |  |  |  |
| Tipus d’elèctrode: Grafit amb 4 pols, k = 0,40 cm-1 |  |  |  |
| Elèctrode de pH, marca Hach PHC101 o equivalent |  |  |  |
| Exactitud: ± 0,02 de pH |  |  |  |
| Exactitud de la temperatura: ± 0,3 ° C |  |  |  |
| Longitud de cable: 1 m |  |  |  |
| Paràmetre: pH |  |  |  |
| Rang de mesura: 2 - 14 pH |  |  |  |
| Rang de temperatura: 0 - 50 ° C |  |  |  |
| Resolució: 0,001 / 0,01 / 0,1 |  |  |  |
| Material del sensor: Epoxi |  |  |  |
| Tipus d'elèctrode: No emplenable / gel |  |  |  |

| - CLORÍMETRE PORTÀTIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 4 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH DR300 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clorímetre portàtil per a mesurar clor lliure i total |  |  |  |
| Rang de mesura: de 0,02 fins a 2 mg/l i de 0,1 a 8,0 mg/l |  |  |  |
| Longitud d’ona 528 nm amb un exactitud de ±2 nm |  |  |  |
| Absorbància: 0 a 2,5 Abs |  |  |  |
| Ample de banda: 15 nm |  |  |  |
| Detector de fotodíode de silici |  |  |  |
| Mètode de mesura DPD |  |  |  |
| Pantalla LCD retro il·luminada |  |  |  |
| Connexió Bluetooth |  |  |  |
| Piles i cubetes de mostres incloses |  |  |  |
| Protecció de la carcassa IP 67 |  |  |  |
| Inclòs maletí de transport |  |  |  |

| - TERBOLÍMETRE PORTÀTIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH 2100Q IS o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de mesura ISO, amb font de llum LED infraroja |  |  |  |
| Mètode de determinació per rati, entre senyal de llum dispersa nefelomètrica (a 90º) i senyal de llum dispersa transmesa. |  |  |  |
| Rang de mesura: 0 a 1000 NTU |  |  |  |
| Exactitud: 2% de la lectura més llum difusa de 0 a 1000 NTU |  |  |  |
| Repetibilitat: 1% de la lectura o 0,01NTU, el valor que sigui superior |  |  |  |
| Llum difusa: <0,02 NTU |  |  |  |
| Modes de mesura: normal, promig de senyal, mostres de ràpida sedimentació. |  |  |  |
| Alimentació: piles alcalines |  |  |  |
| Carcassa amb protecció IP-64 |  |  |  |
| Maletí de transport inclòs |  |  |  |
| Estàndards primaris de calibratge, estàndard de verificació Inclou cubetes de mesura amb tapa |  |  |  |

| - ESPECTROFOTÓMETRE PORTÀTIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH DR 1900 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modus de visualització: absorbància, transmitància (%), concentració |  |  |  |
| Detector: fotodíode de silici |  |  |  |
| Sistema òptic: Feix de referència, espectral |  |  |  |
| Rang de longitud d’ona: 340 - 800 nm |  |  |  |
| Exactitud de longitud d’ona: ± 2 nm (rang de longitud d’ona 340 - 800 nm) |  |  |  |
| Reproductibilitat: ± 0,005 Abs |  |  |  |
| Rang de mesura fotomètrica: 0 - 3 Abs (rang de longitud d’ona 340 - 800 nm) |  |  |  |
| Exactitud fotomètrica: ± 0,003 Abs a entre 0,0 i 0,5 Abs |  |  |  |
| Linealitat fotomètrica: < 0,5 % (de 0,5 a 2 Abs) |  |  |  |
| Llum difusa: < 0,5 % T a 340 nm con NaNO2 |  |  |  |
| Cubetes: rodones de 13 mm i 1 polsada, quadrades de 10 mm i 1 polsada, adaptador per a vials rodons i de 10x10 mm |  |  |  |
| Alimentació elèctrica: bateries alcalines AA, alimentació a xarxa 230 V a 50Hz |  |  |  |
| Interface USB |  |  |  |
| Registre de dades: 500 valors mesurats (resultat, dia, hora, ID mostra, ID usuari). |  |  |  |
| Protecció: IP67 |  |  |  |

| - ESPECTROFOTÓMETRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 2 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: HACH DR 4900 o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equip per a laboratori per mesures de tota mena de paràmetres i kits Hach |  |  |  |
| Mode d’operació: transmitància (%), absorbància (Abs) o concentració |  |  |  |
| Font de llum: làmpada halògena |  |  |  |
| Sistema òptic: Feix de referència, espectral |  |  |  |
| Rang de longitud d’ona: 320-1100 nm |  |  |  |
| Exactitud de longitud d’ona: ±1.5 nm (rang 320-1100 nm) |  |  |  |
| Reproductibilitat de longitud d’ona: ±0.1 nm |  |  |  |
| Resolució de longitud d’ona: 1 nm |  |  |  |
| Calibratge de longitud d’ona: automàtic |  |  |  |
| Ample de banda espectral: 5 nm |  |  |  |
| Rang de mesura fotomètrica: ±3.0 Abs (340-900 nm) |  |  |  |
| Exactitud fotomètrica: 5 mAbs de 0.0 a 0.5 Abs, 1% de 0.5 a 2.0 Abs |  |  |  |
| Linealitat fotomètrica : <0.5%-2 Abs; ≤1% a >2 Abs, amb vidre neutre a 546 nm |  |  |  |
| Llum difusa <1% T a 340 nm amb NaNO2 |  |  |  |
| Pantalla 25.4 cm |  |  |  |
| Registrador de dades > 10 000 valors mesurats |  |  |  |
| Mètodes preprogramats : >240 |  |  |  |
| Programes d’usuari: > 100 |  |  |  |
| Compatibilitat de cubetes : rectangular 10 mm, 50 mm, 1 polzada; rodona 13 mm, 1 polzada |  |  |  |
| Protecció de carcassa IP20 |  |  |  |
| Font d’alimentació: per equips de sobretaula |  |  |  |
| Requisits d’alimentació: 100-240 V CA; 50/60 Hz |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.I

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº9, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - SISTEMA DE DOSIFICACIÓ DE REACTIUS EN POLS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: XQ Instruments sdb-1 o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosi volumètrica amb discos calibrats i caps de dosificació intercanviables |  |  |  |
| Capacitat per a dispensar dosis individuals de 3g de clorur de sodi, amb marge d’error reduït. |  |  |  |
| Possibilitat de seleccionar múltiples dosis en sèrie per aconseguir valors més grans o específics |  |  |  |
| Rang de dosificació ampli segons cap de dispensació. |  |  |  |
| Caps grandiosos: des de 5 mg fins a ~ 8g per dispar (dependent de la densitat del pols). |  |  |  |
| Caps més petits per dosis menors i precisió incrementada. |  |  |  |
| Tolerància de dosificació típica ± 3% depenent del material. |  |  |  |
| Sistema calibrat per volum, amb opcions de múltiples dosis per assolir la massa desitjada amb coherència estadística. |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.J

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ......................................................., en nom propi o com a ................................... de l’empresa ..................................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer.................................... número .........., i amb NIF ........................, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº10, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - MÚLTIMETRE PORTÀTIL DE DOS CANALS AMB SONDES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 8 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: ORION STAR o equivalent. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paràmetres: pH i conductivitat. |  |  |  |
| Compensació de temperatura per pH i conductivitat. Temperatura de referència seleccionable 15º, 20º, 25ºC |  |  |  |
| Corbes de conversió de conductivitat/TDS, lineal o IS/EN27888 |  |  |  |
| Grau de protecció IP de la carcassa: IP67 |  |  |  |
| Mode de lectura en “polsar per llegir”, “interval” o “continu”. |  |  |  |
| Capacitat per emmagatzemar fins a 5000 lectures, associades a data i hora. |  |  |  |
| Connexió USB per emmagatzematge de dades o connexió a PC per a exportació. |  |  |  |
| Capacitat per treballar amb bateria (piles) que proporcionin almenys una autonomia de 800 hores de funcionament. |  |  |  |
| Possibilitat de connexió a la xarxa elèctrica a 220V |  |  |  |
| Pantalla LCD amb retroil·luminació. |  |  |  |
| Interfase amb idioma espanyol. |  |  |  |
| Reconeixement automàtic de fins a 5 patrons de calibratge USA / NIST/ DIN |  |  |  |
| Ajust automàtic del rang de mesura. |  |  |  |
| Indicador de lectura estable |  |  |  |
| 3 anys de garantia al controlar o mesurador. |  |  |  |

| - SONDA DE CONDUCTIVITAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 8 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Elèctrode de conductivitat de grafit de 4 pols, marca Thermo Orion model 013005MD o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exactitud Conductivitat: ±0,5% de l’interval |  |  |  |
| Salinitat: ±0,1, ±1 dígit |  |  |  |
| TDS: ±0,5% ±1 dígit |  |  |  |
| Exactitud de la temperatura: ±0,3ºC. |  |  |  |
| Rang de mesura de la conductivitat: 1µS/cm a 200mS/cm. |  |  |  |
| Material del sensor: Epoxi/ Grafit |  |  |  |
| Tipus d’elèctrode: Grafit amb 4 pols, k= 0,475 cm-1 |  |  |  |
| Tipus de connexió 8 pins Mini DIN |  |  |  |

| - SONDA DE PH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 8 unitats | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Elèctrode de pH, marca Thermo Orion model 9106BNWP o equivalent, amb bulb protegit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipus d’elèctrode: No emplenable/ gel |  |  |  |
| Exactitud: ±0,05 de pH |  |  |  |
| Rang de mesura: 0- 14 pH |  |  |  |
| Rang de temperatura: 0ºC – 80ºC |  |  |  |
| Material del sensor: Epoxi |  |  |  |
| Tipus de connexió WPBNC |  |  |  |
| Inclòs maletí de transport |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,

ANNEX 12.K

# MODEL DE FITXA TÈCNICA

El/la Sr./Sra. ................, en nom propi o com a ............. de l’empresa ......................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer ............... número .........., i amb NIF ...................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DIVERS PELS LABORATORIS DE CONTROL DE PROCÉS DE TRACTAMENT EN LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS D’ATL – ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER - LLOBREGAT”,  amb expedient número ............................., LOT nº11, declarant sota la seva responsabilitat que els equips oferts compleixen amb les següents especificacions tècniques:

| - VALORADOR POTENCIOMÈTRIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: METROHM TI-Touch 916 o equivalent, amb agitador magnètic incorporat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equip per a laboratori suporta totes les titulacions potenciomètriques: els modes de titulació DET (titulació dinàmica a punt d’equivalència), MET (titulació monòtona a punt d’equivalència), SET (titulació a punt final amb un o dos punts finals predefinits , STAT (titulacions enzimàtiques i pH-STAT) y MAT (titulació manual). |  |  |  |
| Electrode de pH combinat amb sensor de temperatura Pt1000 integrat, LL-Aquatrode+Pt1000 (plug U), per a titulacions/mesura de pH en medis aquosos pobres en ions, com aigua potable, amb temps de resposta |  |  |  |
| Cable per la connexió d’elèctrodes de capçal endollable Metrohm U a aparell Metrohm amb endoll F. F-plug-in head U/Plug 7 2xB 1m |  |  |  |
| Electrode amb anell de platí combinat amb membrana de vidre de pH com a elèctrode de referència, Pt Titrode WOC. |  |  |  |
| Apte per a titulacions redox amb valor de pH constant (per exemple Iodometria, Cromatometria, Cerimetria, Permanganometria) |  |  |  |
| Cable per la connexió d’electròdes amb capçal endollable Metrohm G a connector F. Electrode cable Plug F 1m |  |  |  |
| Inclou 2 unitats de dosificació de les següents característiques: |  |  |  |
| Marca i model: METROHM Dosino o equivalent |  |  |  |
| Equip per a acoblament a Ti-Touch 916: accionament amb hardware de gravació/lectura per unitats de dosificació intel·ligents |  |  |  |
| Dosing unit 807 Glass 20: unitat de dosificació amb xip de dades integrat, cilindre de vidre 20 mL i protecció contra la llum, es pot muntar sobre ampolla de reactiu amb rosca de vidre ISO/DIN GL45. Racor de tub FEP, punta de bureta antidifusió |  |  |  |

| - pH METRE/CONDUCTIVÍMETRE DE LABORATORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMPLIMENT(1) |  |  |
| Quantitat: 1 unitat | SI | NO | Nova especificació(2) |

| Marca i model: METROHM pHmetre/conductímetre Lab Analogue o equivalent |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equip portàtil de mesura de conductivitat i pH de dos canals per mesura de pH/mV/conductivitat/TDS/Salinitati temperatura. |  |  |  |
| Amb consola de suport i funcionament amb bateria |  |  |  |
| Entrada de pH analògica per elèctrodes de pH estàndard de Metrohm |  |  |  |
| Entrada de conductivitat analògica per a les cèl·lules de mesura de conductivitat de 4 fils de Metrohm. |  |  |  |
| Mesura en paral·lel de valor de pH i conductivitat. |  |  |  |
| Carcassa resistent a proba d’aigua i pols (IP67) |  |  |  |
| Pantalla LCD amb retroiluminació |  |  |  |
| Interfaz USB |  |  |  |
| Memòria interna amb 10000 registres de dades. |  |  |  |
| Mode usuari i mode expert amb protecció per codi PIN. |  |  |  |
| Impressió i exportació de dades conforme a PCL amb ID usuari i marca de temps. |  |  |  |
| Marca i model: METROHM LLSolitrode Pt1000 PP Shaft o equivalent |  |  |  |
| Electrode pH combinat amb sensor de temperatura Pt1000 integrat i cable fixe |  |  |  |
| Eix de plàstic robust/irrompible de polipropilè i protecció de la membrana de vidre contra impactes |  |  |  |
| Marca i model: METROHM 4-conduct. Meas.cell Pt1000 C=0.5(StO) o equivalent |  |  |  |
| Cèl·lula de mesura de conductivitat de 4 fils amb constant de cèl·lula C=0.5 cm-1(valor guia) amb sensor de temperatura Pt 10000 integrat i cable fix per connexió a 912/914 |  |  |  |
| Eix de plàstic robust/irrompible de PEEK |  |  |  |

(1) Marcar amb una creu, si la proposta del licitador compleix amb les especificacions indicades.

(2) En cas de que s’hagi marcat com a NO el compliment de l’especificació, caldrà indicar la nova proposada pel licitador. Només seran acceptades especificacions diferents a les establertes al PPT en el cas de que suposin una millora respecte aquestes. En aquest supòsit és condició indispensable que totes les caselles estiguin omplertes

I perquè així consti, signo aquesta fitxa tècnica.

Signatura,